Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, Kounicova 16
	Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA
	Třída: 3.C
	Skupina: 4

	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MÉŘENÍ

	Název úlohy: MĚŘENÍ KRITICKÉHO ODPORU A PROUDOVÉ KONSTANTY GALVANOMĚRU
	Č. úl.: 16

	Zkoušený předmět: Galvanoměr Metra 1609824, e.č. 613, TP=0,2

	Datum měření: 18.4.2005
	Počet stran:

	Datum odevzdání: 1.5.2005
	Počet grafických příloh:

	Podpis žáka:
	Klasifikace:

	Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků
ZADÁNÍ:
1) Stanovte kritický odpor galvanoměru a vyneste závislost doby na odporu t=f(RS) do grafu.

2) Stanovte proudovou konstantu galvanoměru a vyneste do grafu závislost Ig=f(α)

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

	Označení
	Označení - pomůcka
	Výrobce
typ přístroje
	Rozsah
	Evidenční číslo
výrobní číslo
	Poznámka

	V
	VOLTMETR
	METRA
	1,2-600V
	590294
	TP=0,5

	RP
	ODPOROVÁ DEKÁDA
	METRA
	0-111111Ω
	6057092
	

	RS
	ODPOROVÁ DEKÁDA
	METRA
	0-111111Ω
	6358358
	

	RN
	ODPOROVÝ NORMÁL
	METRA
	2x0,1-10000Ω
	NEUVEDENO
	

	SZ
	STABILIZOVANÝ ZDROJ
	JZD MÍR BŘEZŮVKY
	0-30V
	2032
	

	P
	PŘEPÍNAČ
	BEZ OZNAČENÍ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
ROZBOR:
Princip měření je založen na měření doby potřebné k ustálení ručičky galvanoměru z původní výchylky na nulovou. Měříme čas od okamžiku kdy přepólujeme zdroj do ustálení výchylky ručky. Měření provádíme několikrát pro různé hodnoty rezistoru RS. Podmínkou je ale vždy shodná počáteční výchylka galvanoměru. Shodné výchylky dosáhneme pomocí rezistoru RP. RP i RS jsou dekády. Pro nejkratší naměřený čas platí RKRIT=RS+R. R je paralelní odpor, který je vzhledem ke galvanoměru nastaven na 1Ω.

Při měření proudové konstanty použijeme stejné zapojení, a pro výpočet proudu galvanoměru platí:


[image: image1.wmf](

)

G

S

P

P

g

R

R

R

R

R

U

I

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

1


Za RS dosadíme RKRIT, RG je vnitřní odpor galvanoměru, RP je RP. Napětí odečítáme na voltmetru a současně s RP měníme výchylku na galvanoměru. Tu použijeme k výpočtu proudové konstanty

[image: image2.wmf]a

g

i

I

K

=


POSTUP:

1) Měření kritického odporu


Na RS nastavíme několikrát větší odpor než RG, pomocí RP nastavíme na galvanoměru dobře čitelnou výchylku, 
komutujeme zdroj a stopkami měříme dobu ustálení. Změníme RS a opět celé znova.

2) Proudová konstanta


Nastavíme hodnotu RS na RKRIT a pomocí RP měníme postupně výchylku galvanoměru. Zaznamenáváme RP a α. 
Vypočítáme Ig a Ki.

TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO VÝPOČET KRITICKÉHO ODPORU GALVANOMĚRU

	RS
	t
	Poznámka

	Ω
	s
	

	10000
	7,70
	

	6000
	6,04
	

	4000
	4,21
	

	2000
	3,32
	

	1900
	2,35
	

	1800
	2,06
	

	1700
	1,90
	

	1600
	2,90
	

	1500
	4,35
	

	1400
	3,56
	

	1000
	5,26
	

	500
	6,06
	


Výpočet kritického odporu galvanoměru:

[image: image3.wmf]W

=

+

=

+

=

1710

10

1700

R

R

R

S

KRIT


TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT PRO PROUDOVOU KONSTANTU GALVANOMĚRU

	RP
	α
	Ig
	Ki
	Poznámka

	Ω
	dílky
	μA
	μA/dílk.
	

	3916
	10
	351,9
	35,19
	

	1916
	20
	719,2
	35,96
	

	1257
	30
	1095,9
	36,53
	

	1916
	-10
	351,9
	35,19
	

	1916
	-20
	719,2
	35,96
	Příklad výpočtu

	1210
	-30
	1138,5
	37,95
	


Příklad výpočtu pro 5. řádek

[image: image4.wmf](

)

(

)

A

R

R

R

R

R

U

I

G

S

P

P

g

m

2

,

719

1710

1

1

1916

1916

3

1

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

 


[image: image5.wmf]96

,

35

20

2

,

719

=

-

-

=

=

a

g

i

I

K


ZÁVĚR:
Z tabulky a z grafu lze vyčíst, že kritický odpor galvanoměru je 1710Ω. Proudová konstanta galvanoměru se pohybovala okolo 35μA/dílek.






_1176444432.unknown

_1176445975.unknown

_1176446145.unknown

_1176445871.unknown

_1176444262.unknown

