Střední průmyslová škola elektrotechnícká v Brně, Kounicova 16
Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
Název úlohy: Návrh a kontrola elektronického voltmetru		Č. úlohy:
Zkoušený předmět: Voltmetr Vx – AC/DC voltmetr s OZ – Přípravek č. 3
Datum měření:	Počet stran: 7
Datum odevzdání: 1.11.2005	Počet grafických příloh: 2
Podpis žáka:	Klasifikace:
Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků / Zadání / Navrhněte součástky pro zadaný zadané měřidlo a dekadický dělič se zachovaným vstupním odporem. / Ověřte funkci – tj. korekční křivka a frekvenční rozsah případně vstupní odpor. / Schéma zapojení / - pro ověření stejnosměrné funkčnosti / - pro ověření střídavé funkčnosti

ROZBOR – Návrh elektronického voltmetru
Řešení děliče na vstupu – rozsahy 100mV; 1V; 10V; 100V:
Na výstupu děliče musí být vždy 100mV.
Platí:
R1+R2+R3+R4 = 10MΩ

a) Rozsah 100V
I = U over R = 100 over { 10 cdot 10^6 } = underline { underline { 10 %mu%A } }
R_{4} = U over I = { 100 cdot 10^-3 } over { 10 cdot 10^-6 } = 100 over { 10 cdot 10^-3 } = underline { underline { 10 k%OMEGA } }

b) Rozsah 10V
I = U over R = 10 over { 10 cdot 10^6 } = underline { underline { 1 %mu%A } }
R_{3} + R_{4} = U over I = { 100 cdot 10^-3 } over { 1 cdot 10^-6 } = 100 over { 1 cdot 10^-3 } = 100 k%OMEGA
R_{3} = 100 - R_{4} = 90 k%OMEGA

c) Rozsah 1V
I = U over R = 1 over { 10 cdot 10^6 } = underline { underline { 100 cdot 10^-9 A } }
R_{2} + R_{3} + R_{4} = { 100 cdot 100^-3 } over { 100 cdot 10^-9 } = underline { underline { 1 M%OMEGA } }
R_{2} = 1 - R_{3} - R_{4} = 1 - 0,1 = underline { underline { 0,9 M%OMEGA } }

d)
R_{1} = 10 - R_{2} - R_{3} - R_{4} = underline { underline { 9 M%OMEGA } }

Řešení RDC a RAC
RDC – Musíme zajistit, aby při maximálním napětí 100mV tekl mikroampérmetrem proud potřebný pro jeho plnou výchylku. OZ má nekonečný vstupní odpor => napětí na něm bude nulové, takže 100mV bude jen na tomto odporu. Maximální proud ampérmetrem je 1mA.
R_{DC} = U over I = 0,1 over 0,001 = underline { underline { 100 %OMEGA } }
RAC – ampérmetr měří střední hodnotu střídavého signálu, což nás ale nezajímá, protože chceme efektivní. Nejjednodušší by bylo vytvořit druhou stupnici pro střídavý proud. Další možností je pro střídavý proud zavést jiný odpor (RAC) a tím zajistit, že ampérmetrem poteče jiný proud.
alignl { I_{EF} = 2I_{MAX} over sqrt { 2 } } newline alignl { I_{AV} = 2I_{MAX} over %pi I_{AV} = 2I_{MAX} over %pi = { 2( sqrt { 2 } I_{EF} ) } over %pi = { 2 sqrt { 2 } } over %pi I_{EF} } newline alignl { I_{AV} = 0,9 I_{EF} } newline alignl { I_{EF} = 1 over 0,9 I_{AV} } newline alignl { I_{EF} = 1,11 I_{AV} }
RDC tedy musí být 1,11x větší než RAC. Pokud je tedy RDC = 100Ω, RAC bude přibližně 90Ω.
POSTUP
Zapojíme obvod nejprve pro kontrolu stejnosměrného rozsahu. Kontrolujeme rozsah 10V s krokem 1V. Nastavíme na kontrolovaném voltmetru nejprve 1V a odečteme skutečnou hodnotu na VN. Poté nastavíme hodnotu o 1V vyšší, a opět odečteme skutečnou hodnotu. Tento postup opakujeme až do 10V.
Přepojíme obvod pro kontrolu střídavého rozsahu. Na generátoru nastavíme výstupní napětí 0,5V, voltmetr přepneme na rozsah 1V. Postupně nastavujeme frekvence 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz a 100kHz. Vždy dorovnáme výstupní napětí tak, aby na kontrolovaném voltmetru bylo stále 0,5V a na VN odečteme skutečnou hodnotu.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Stejnosměrný rozsah
UN	UX	Δ	K	Poznámka
V	V	V	V
1	0,87	-0,13	0,13
2	1,65	-0,35	0,35
3	2,55	-0,45	0,45
4	3,40	-0,60	0,60
5	4,21	-0,79	0,79
6	5,06	-0,94	0,94
7	5,90	-1,10	1,10
8	6,73	-1,27	1,27
9	7,60	-1,40	1,40
10	8,40	-1,60	1,60

Střídavý rozsah
f	UX	UN	Δ	K	Poznámka
Hz	V	V	V	V	Pro měření použit přípravek č. 1 místo 3.
10	0,5	0,5	0	0
100	0,5	0,5	0	0
1 000	0,52	0,5	0,02	-0,02
10 000	0,52	0,5	0,02	-0,02
100 000	0,6	0,5	0,1	-0,1

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Označení	Označení - pomůcka	Výrobce Typ přístroje	Rozsah	Evidenční číslo	Poznámka
VN1	Voltmetr	ITT Instruments	--	737-22-225	--
U1	Zdroj	JZD Mír Březůvky	0 – 20V	726-22-225	--
UCC	Napájecí zdroj pro OZ	TESLA BK 126	-12 – 12V	649-23-321	--
G	Generátor	TESLA RC Generátor 534	10Hz – 1MHz	31-23-321	--
VN2	Milivoltmetr	TESLA BM 579	1mV – 300V	CL-171	--